## Datos
DI-039 CALIBRACIÓN DE COLIMADORES ÓPTICOS
Equipo a calibrar | Patrones de referencia
Teodolito
Fabricante: | Marca:
Modelo: | Modelo:
número serie: | número de serie:
Certificado nº:
| Resolución: | 0.0001 | gon
| Ucalibración (k=2) eje horizontal | 0.0004 | gon
| Ucalibración (k=2) eje vertical | 0.0005 | gon
Equipos adicionales:
Termómetro
Marca:
Modelo:
Número de serie:
resolución:
Ucalibración (k=2)

## Vertical
DI-039 ÁNGULOS VERTICALES
Datos medidos | Orden de lecturas
| COLIMA 1 | COLIMA 2 | COLIMA 3 | COLIMA 4 | COLIMA 1 | COLIMA 2 | COLIMA 3 | COLIMA 4
LECTURAS (gon) | P I |  |  |  | P II
1 | 100.0005 | 100.0006 | 65.7413 | 133.8332 | 300.0004 | 300.0008 | 334.2596 | 266.1686
2 | 100.0005 | 100.0009 | 65.7413 | 133.833 | 300.0001 | 300.0009 | 334.2593 | 266.1688
3 | 100.0005 | 100.0007 | 65.7413 | 133.8326 | 300.0003 | 300.0009 | 334.2596 | 266.1688
4 | 100.0005 | 100.0008 | 65.7414 | 133.8327 | 300.0005 | 300.0009 | 334.2595 | 266.1685
5 | 100.0006 | 100.0007 | 65.7413 | 133.8328 | 300.0002 | 300.0009 | 334.2592 | 266.1683
Ángulos verticales calculados (gon)
| COLIMA 1 | COLIMA 2 | COLIMA 3 | COLIMA 4
1 | 100.0001 | 99.9999 | 65.7408 | 133.8323
2 | 100.0002 | 100 | 65.741 | 133.8321
3 | 100.0001 | 99.9999 | 65.7408 | 133.8319
4 | 100 | 99.9999 | 65.7409 | 133.8321
5 | 100.0002 | 99.9999 | 65.7411 | 133.8323
Promedios: | 100.0001 | 99.9999 | 65.7409 | 133.8321
Sigma: | 8.9443e-05 | 4.4721e-05 | 8.9443e-05 | 0.00015652 | Sigma máx: | 0.00015652
[5 empty] | Rango Sigma: | 0.0001118 | CUMPLE
Ángulos respecto a la horizontal
(gon)
COLIMA 1 | 0.00011
COLIMA 2 | -7e-05
COLIMA 3 | -34.2591
COLIMA 4 | 33.8321
Estimación de incertidumbres
magnitud de entrada Xi | símbolo | valor | unidades | distrib. probab. | incertidumbres |  |  |  | grados de libertad, u |  | coeficiente de sensibilidad ci | contribución a incertidumbre u(L) |  | grados de libertad | peso relativo (en %)
[5 empty] | u(xi) |  | uc(xi) |  | parcial | total |  | ui(H) | unidades | u
teodolito | [6 empty] | 0.00025166 | gon |  | 102 | 1.4142 | 0.0003559 | gon | 102 | 95.3875
U calibración | Ucal | 0.0005 | gon | normal | 0.00025 | gon |  |  | 100
resolución | res | 0.0001 | gon | rectang. | 2.8868e-05 | gon |  |  | 100
proceso de medición | [6 empty] | 7.8262e-05 | gon |  | 4 | 1 | 7.8262e-05 | gon | 4 | 4.6125
repetibilidad | srep | 0.00015652 | gon | normal | 7.8262e-05 | gon |  |  | 4
[14 empty] | S = | 100
|  |  |  | U (k(95,45%) = | 0.00072881 | gon |  |  |  | u= |  | 0.00036441 | gon | u = | 105
|  |  |  | U (k(95,45%) = | 2.3614 | " |  |  |  | k (95,45%) | = | 2.0241

## Horizontal
DI-039 ÁNGULOS HORIZONTALES
Datos medidos | Orden de lecturas
| COLIMA 1 | COLIMA 2 | COLIMA 3 | COLIMA 4 | COLIMA 1 | COLIMA 2 | COLIMA 3 | COLIMA 4
LECTURAS (gon) | P I |  |  |  | P II
1 | 346.7996 | 146.7995 | 346.7997 | 346.7993 | 146.7994 | 346.7994 | 146.7997 | 146.8006
2 | 346.7996 | 146.7992 | 346.8002 | 346.7992 | 146.7993 | 346.7994 | 146.7997 | 146.8005
3 | 346.7992 | 146.7991 | 346.7998 | 346.7994 | 146.7993 | 346.7993 | 146.7999 | 146.8004
4 | 346.7992 | 146.7993 | 346.7999 | 346.7994 | 146.7992 | 346.7994 | 146.7994 | 146.8006
5 | 346.7994 | 146.7992 | 346.7998 | 346.7993 | 146.7994 | 346.7994 | 146.7996 | 146.8004
Ángulos horizontales calculados (gon)
| COLIMA 1 | COLIMA 2 | COLIMA 3 | COLIMA 4
1 | 346.7995 | 146.7994 | 346.7997 | 346.8
2 | 346.7994 | 146.7993 | 346.8 | 346.7998
3 | 346.7992 | 146.7992 | 346.7998 | 346.7999
4 | 346.7992 | 146.7994 | 346.7996 | 346.8
5 | 346.7994 | 146.7993 | 346.7997 | 346.7998
Promedios: | 346.7994 | 146.7993 | 346.7998 | 346.7999
Sigma: | 0.00012942 | 9.083e-05 | 0.0001255 | 6.5192e-05 | Sigma máx: | 0.00012942
[5 empty] | Rango Sigma | 6.423e-05 | CUMPLE
Ángulos respecto a Colimador 1
(gon)
COLIMADOR 1 | 0
COLIMADOR 2 | -200
COLIMADOR 3 | 0.00041
COLIMADOR 4 | 0.00055
Estimación de incertidumbres
magnitud de entrada Xi | símbolo | valor | unidades | distrib. probab. | incertidumbres |  |  |  | grados de libertad, u |  | coeficiente de sensibilidad ci | contribución a incertidumbre u(L) |  | grados de libertad | peso relativo (en %)
[5 empty] | u(xi) |  | uc(xi) |  | parcial | total |  | ui(V) | unidades | u
teodolito | [6 empty] | 0.00020207 | gon |  | 104 | 1.4142 | 0.00028577 | gon | 104 | 95.1225
U calibración | Ucal | 0.0004 | gon | normal | 0.0002 | gon |  |  | 100
resolución | res | 0.0001 | gon | rectang. | 2.8868e-05 | gon |  |  | 100
proceso de medición | [6 empty] | 6.4711e-05 | gon |  | 4 | 1 | 6.4711e-05 | gon | 4 | 4.8775
repetibilidad | srep | 0.00012942 | gon | normal | 6.4711e-05 | gon |  |  | 4
[14 empty] | S = | 100
|  |  |  | U (k(95,45%) = | 0.00058602 | gon |  |  |  | u= |  | 0.00029301 | gon | u = | 107
|  |  |  | U (k(95,45%) = | 1.8987 | " |  |  |  | k (95,45%) | = | 2.0236

## Trazos
DI-039 ÁNGULOS VERTICALES ENTRE TRAZOS
Datos medidos
|  | LECTURAS EN POSICIÓN I (gon) |  |  |  | Promedio | Sigma |  |  | LECTURAS EN POSICIÓN II (gon) |  |  |  | Promedio | Sigma
1 | 99.9637 | 99.9636 | 99.9636 | 99.9636 | 99.9637 | 99.9636 | 4.899e-05 |  | 300.0359 | 300.0357 | 300.0358 | 300.0359 | 300.0357 | 300.0358 | 8.9443e-05
2 | 99.9696 | 99.9698 | 99.9697 | 99.9696 | 99.9698 | 99.9697 | 8.9443e-05 |  | 300.0297 | 300.0298 | 300.0297 | 300.0298 | 300.0299 | 300.0298 | 7.4833e-05
3 | 99.9759 | 99.9759 | 99.9758 | 99.9757 | 99.9759 | 99.9758 | 8e-05 |  | 300.0234 | 300.0236 | 300.0235 | 300.0235 | 300.0235 | 300.0235 | 6.3246e-05
4 | 99.9818 | 99.9818 | 99.9817 | 99.9819 | 99.9818 | 99.9818 | 6.3246e-05 |  | 300.0176 | 300.0175 | 300.0175 | 300.0175 | 300.0176 | 300.0175 | 4.899e-05
5 | 99.9878 | 99.9879 | 99.9879 | 99.9879 | 99.9878 | 99.9879 | 4.899e-05 |  | 300.0114 | 300.0112 | 300.0112 | 300.0114 | 300.0113 | 300.0113 | 8.9443e-05
6 | 99.9942 | 99.9943 | 99.9942 | 99.9943 | 99.9943 | 99.9943 | 4.899e-05 |  | 300.0051 | 300.0051 | 300.0051 | 300.005 | 300.0052 | 300.0051 | 6.3246e-05
REF (7) | 100.0006 | 100.0006 | 100.0005 | 100.0004 | 100.0008 | 100.0006 | 0.00013266 |  | 299.9987 | 299.9989 | 299.9987 | 299.9989 | 299.9988 | 299.9988 | 8.9443e-05
8 | 100.0066 | 100.0067 | 100.0066 | 100.0066 | 100.0067 | 100.0066 | 4.899e-05 |  | 299.9927 | 299.9928 | 299.9927 | 299.9927 | 299.9929 | 299.9928 | 8e-05
9 | 100.0129 | 100.0129 | 100.0128 | 100.0129 | 100.0129 | 100.0129 | 4e-05 |  | 299.9863 | 299.9865 | 299.9863 | 299.9864 | 299.9865 | 299.9864 | 8.9443e-05
10 | 100.0189 | 100.0189 | 100.0188 | 100.0189 | 100.0189 | 100.0189 | 4e-05 |  | 299.9803 | 299.9805 | 299.9804 | 299.9803 | 299.9805 | 299.9804 | 8.9443e-05
11 | 100.0251 | 100.025 | 100.0251 | 100.0251 | 100.025 | 100.0251 | 4.899e-05 |  | 299.9742 | 299.9742 | 299.9741 | 299.9744 | 299.9743 | 299.9742 | 0.00010198
12 | 100.0313 | 100.0312 | 100.0312 | 100.0312 | 100.0313 | 100.0312 | 4.899e-05 |  | 299.9682 | 299.9681 | 299.9681 | 299.9683 | 299.9682 | 299.9682 | 7.4833e-05
13 | 100.0374 | 100.0373 | 100.0374 | 100.0374 | 100.0373 | 100.0374 | 4.899e-05 |  | 299.9618 | 299.962 | 299.9618 | 299.962 | 299.9619 | 299.9619 | 8.9443e-05
[7 empty] | Sigma MÁX. | 0.00013266
[7 empty] | Rango Sigma | 9.2665e-05 | CUMPLE
|  | Ángulos compensados (gon) |  |  | Ángulos respecto a REF (7)
Trazo
|  | 1 | 99.9639 |  | -0.03697
|  | 2 | 99.97 |  | -0.03093
|  | 3 | 99.9762 |  | -0.02472
|  | 4 | 99.9821 |  | -0.01876
|  | 5 | 99.9883 |  | -0.01261
|  | 6 | 99.9946 |  | -0.00631
|  | 7 | 100.0009 |  | 0
|  | 8 | 100.0069 |  | 0.00605
|  | 9 | 100.0132 |  | 0.01235
|  | 10 | 100.0192 |  | 0.01835
|  | 11 | 100.0254 |  | 0.02452
|  | 12 | 100.0315 |  | 0.03064
|  | 13 | 100.0377 |  | 0.03684
Estimación de incertidumbres
magnitud de entrada Xi | símbolo | valor | unidades | distrib. probab. | incertidumbres |  |  |  | grados de libertad, u |  | coeficiente de sensibilidad ci | contribución a incertidumbre u(L) |  | grados de libertad | peso relativo (en %)
[5 empty] | u(xi) |  | uc(xi) |  | parcial | total |  | ui(H) | unidades | u
teodolito | [6 empty] | 0.00025166 | gon |  | 102 | 1.4142 | 0.0003559 | gon | 102 | 98.8554
U calibración | Ucal | 0.0005 | gon | normal | 0.00025 | gon |  |  | 100
resolución | res | 0.0001 | gon | rectang. | 2.8868e-05 | gon |  |  | 100
proceso de medición | [6 empty] | 3.8297e-05 | gon |  | 12 | 1 | 3.8297e-05 | gon | 12 | 1.1446
repetibilidad | srep | 0.00013266 | gon | normal | 3.8297e-05 | gon |  |  | 12
[14 empty] | S = | 100
|  |  |  | U (k(95,45%) = | 0.00071591 | gon |  |  |  | u= |  | 0.00035796 | gon | u = | 104
|  |  |  | U (k(95,45%) = | 2.3196 | " |  |  |  | k (95,45%) | = | 2.0243