## Horiz.1
Procedimiento DI-034
HOJA PARA LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS DE CALIBRACIÓN DE TEODOLITOS
ÁNGULOS HORIZONTALES (SERIE 1)
Valores a introducir en cada calibración
Datos del instrumento
Dia:
Observador:
Instrumento:
Condiciones: Temperatura: |  |  |  | Humedad relativa:
Serie: Horizontales |  |  |  | Observaciones:
|  | Sentido | Sentido | Sent. Horario | Sent. Antihorario | Media de la | Media de la
Vuelta | Puntería | Horario | Antihorario | Reducido | Reducido | Vuelta, m | Estación, M | d | g | g2
|  | gon | gon | gon | gon | gon | gon | mgon | mgon | mgon2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| A | 0 | 200.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.050625 | 0.0025629
| B | 14.997 | 214.997 | 14.997 | 14.9965 | 14.9968 | 14.997 | 0.2125 | 0.16187 | 0.026204
1 | C | 37.0021 | 237.0024 | 37.0021 | 37.0019 | 37.002 | 37.0022 | 0.155 | 0.10437 | 0.010894
| D | 90.0005 | 290.0018 | 90.0005 | 90.0013 | 90.0009 | 90.0007 | -0.165 | -0.21562 | 0.046494
[7 empty] | S | 0.2025 | 0 | 0.086155
[7 empty] | d=Sd/4 | 0.050625
| A | 50.4724 | 250.4726 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.17687 | 0.031285
| B | 65.4693 | 265.4703 | 14.9969 | 14.9977 | 14.9973 |  | -0.3275 | -0.15063 | 0.022688
2 | C | 87.4747 | 287.4748 | 37.0023 | 37.0023 | 37.0023 |  | -0.115 | 0.061875 | 0.0038285
| D | 140.4725 | 340.4744 | 90.0001 | 90.0018 | 90.001 |  | -0.265 | -0.088125 | 0.007766
[7 empty] | S | -0.7075 | 0 | 0.065567
[7 empty] | d=Sd/4 | -0.17687
| A | 4e-05 | 200.0001 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.099375 | 0.0098754
| B | 14.9969 | 214.9979 | 14.9969 | 14.9978 | 14.9974 |  | -0.3675 | -0.26813 | 0.071891
3 | C | 37.0017 | 237.0029 | 37.0017 | 37.0028 | 37.0022 |  | -0.065 | 0.034375 | 0.0011816
| D | 90.0007 | 290.0008 | 90.0006 | 90.0007 | 90.0007 |  | 0.035 | 0.13438 | 0.018057
[7 empty] | S | -0.3975 | 0 | 0.101
[7 empty] | d=Sd/4 | -0.099375
| A | 0 | 200.0006 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.22562 | 0.050907
| B | 14.9965 | 214.9971 | 14.9965 | 14.9965 | 14.9965 |  | 0.4825 | 0.25688 | 0.065985
4 | C | 37.002 | 237.0028 | 37.002 | 37.0023 | 37.0021 |  | 0.025 | -0.20062 | 0.04025
| D | 90.0002 | 290.001 | 90.0002 | 90.0004 | 90.0003 |  | 0.395 | 0.16937 | 0.028688
[7 empty] | S | 0.9025 | 0 | 0.18583
[7 empty] | d=Sd/4 | 0.22562
[8 empty] | Sg2 = |  | 0.43856
S2 = | 0.22075
.

## Horiz.2
Procedimiento DI-034
HOJA PARA LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS DE CALIBRACIÓN DE TEODOLITOS
ÁNGULOS HORIZONTALES (SERIE 2)
Valores a introducir en cada calibración
Datos del instrumento
Dia:
Observador:
Instrumento:
Condiciones: Temperatura: |  |  |  | Humedad relativa:
Serie: Horizontales |  |  |  | Observaciones:
|  | Sentido | Sentido | Sent. Horario | Sent. Antihorario | Media de la | Media de la
Vuelta | Puntería | Horario | Antihorario | Reducido | Reducido | Vuelta, m | Estación, M | d | g | g2
|  | gon | gon | gon | gon | gon | gon | mgon | mgon | mgon2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| A | 0 | 200.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15562 | 0.024219
| B | 14.9964 | 214.9976 | 14.9964 | 14.9967 | 14.9966 | 14.9967 | 0.0825 | -0.073125 | 0.0053473
1 | C | 37.0013 | 237.0024 | 37.0013 | 37.0015 | 37.0014 | 37.0018 | 0.4475 | 0.29188 | 0.085191
| D | 89.9999 | 290.0018 | 89.9999 | 90.001 | 90.0004 | 90.0005 | 0.0925 | -0.063125 | 0.0039848
[7 empty] | S | 0.6225 | 0 | 0.11874
[7 empty] | d=Sd/4 | 0.15562
| A | 0 | 200.0002 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.26438 | 0.069894
| B | 14.9968 | 214.997 | 14.9968 | 14.9968 | 14.9968 |  | -0.1075 | 0.15688 | 0.02461
2 | C | 37.002 | 237.0029 | 37.002 | 37.0027 | 37.0023 |  | -0.5125 | -0.24813 | 0.061566
| D | 90.0005 | 290.0016 | 90.0005 | 90.0014 | 90.001 |  | -0.4375 | -0.17313 | 0.029972
[7 empty] | S | -1.0575 | 0 | 0.18604
[7 empty] | d=Sd/4 | -0.26438
| A | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.045625 | 0.0020816
| B | 14.9963 | 214.997 | 14.9963 | 14.997 | 14.9967 |  | -0.0075 | -0.053125 | 0.0028223
3 | C | 37.0016 | 237.0023 | 37.0016 | 37.0023 | 37.002 |  | -0.1325 | -0.17812 | 0.031729
| D | 89.9999 | 290.0005 | 89.9999 | 90.0005 | 90.0002 |  | 0.3225 | 0.27687 | 0.07666
[7 empty] | S | 0.1825 | 0 | 0.11329
[7 empty] | d=Sd/4 | 0.045625
| A | 0 | 200.001 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.063125 | 0.0039848
| B | 14.9964 | 214.9978 | 14.9964 | 14.9968 | 14.9966 |  | 0.0325 | -0.030625 | 0.00093789
4 | C | 37.0016 | 237.0027 | 37.0016 | 37.0017 | 37.0016 |  | 0.1975 | 0.13438 | 0.018057
| D | 90.0003 | 290.0016 | 90.0003 | 90.0007 | 90.0005 |  | 0.0225 | -0.040625 | 0.0016504
[7 empty] | S | 0.2525 | 0 | 0.02463
[7 empty] | d=Sd/4 | 0.063125
[8 empty] | Sg2 = |  | 0.44271
S2 = | 0.22179

## Horiz.3
Procedimiento DI-034
HOJA PARA LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS DE CALIBRACIÓN DE TEODOLITOS
ÁNGULOS HORIZONTALES (SERIE 3)
Valores a introducir en cada calibración
Datos del instrumento
Dia:
Observador:
Instrumento:
Condiciones: Temperatura: |  |  |  | Humedad relativa:
Serie: Horizontales |  |  |  | Observaciones:
|  | Sentido | Sentido | Sent. Horario | Sent. Antihorario | Media de la | Media de la
Vuelta | Puntería | Horario | Antihorario | Reducido | Reducido | Vuelta, m | Estación, M | d | g | g2
|  | gon | gon | gon | gon | gon | gon | mgon | mgon | mgon2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| A | 0 | 200.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.0025
| B | 14.997 | 214.997 | 14.997 | 14.9965 | 14.9968 | 14.9968 | 0.075 | 0.125 | 0.015625
1 | C | 37.0021 | 237.0024 | 37.0021 | 37.0019 | 37.002 | 37.002 | -0.03 | 0.02 | 0.0004
| D | 90.0005 | 290.0018 | 90.0005 | 90.0013 | 90.0009 | 90.0006 | -0.245 | -0.195 | 0.038025
[7 empty] | S | -0.2 | 0 | 0.05655
[7 empty] | d=Sd/4 | -0.05
| A | 50.4724 | 250.4726 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.2775 | 0.077006
| B | 65.4693 | 265.4703 | 14.9969 | 14.9977 | 14.9973 |  | -0.465 | -0.1875 | 0.035156
2 | C | 87.4747 | 287.4748 | 37.0023 | 37.0023 | 37.0023 |  | -0.3 | -0.0225 | 0.00050625
| D | 140.4725 | 340.4744 | 90.0001 | 90.0018 | 90.001 |  | -0.345 | -0.0675 | 0.0045563
[7 empty] | S | -1.11 | 0 | 0.11723
[7 empty] | d=Sd/4 | -0.2775
| A | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.155 | 0.024025
| B | 14.9963 | 214.997 | 14.9963 | 14.997 | 14.9967 |  | 0.175 | 0.02 | 0.0004
3 | C | 37.0016 | 237.0023 | 37.0016 | 37.0023 | 37.002 |  | 0 | -0.155 | 0.024025
| D | 89.9999 | 290.0005 | 89.9999 | 90.0005 | 90.0002 |  | 0.445 | 0.29 | 0.0841
[7 empty] | S | 0.62 | 0 | 0.13255
[7 empty] | d=Sd/4 | 0.155
| A | 0 | 200.001 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1725 | 0.029756
| B | 14.9964 | 214.9978 | 14.9964 | 14.9968 | 14.9966 |  | 0.215 | 0.0425 | 0.0018063
4 | C | 37.0016 | 237.0027 | 37.0016 | 37.0017 | 37.0016 |  | 0.33 | 0.1575 | 0.024806
| D | 90.0003 | 290.0016 | 90.0003 | 90.0007 | 90.0005 |  | 0.145 | -0.0275 | 0.00075625
[7 empty] | S | 0.69 | 0 | 0.057125
[7 empty] | d=Sd/4 | 0.1725
[8 empty] | Sg2 = |  | 0.36345
S2 = | 0.20096

## Vert.1
Procedimiento DI-034
HOJA PARA LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS DE CALIBRACIÓN DE TEODOLITOS
ÁNGULOS VERTICALES (SERIE 1)
Valores a introducir en cada calibración
Valores a introducir tras calibración de la medida materializada de longitud
[5 empty] | m2 | ¡ojo! 2 fórmulas
| hi (m) | zi (I y II) (gon) | x1 (m) | x2 (m) | (hi-x1)^2+x2^2 | a1 | a2 | a3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 13
| 2.7033 | 90.5425 | 1.225 | 9.817 | 98.559 | 6.3411 | 0.9549 | 0.04031 | AT | 6.3411 | 6.4436 | 6.4795 | 6.4782 | 6.4497 | 6.415 | -6.3411 | -6.4436 | -6.4795 | -6.4782 | -6.4497 | -6.415
| 2.0108 | 94.9744 |  |  | 96.991 | 6.4436 | 0.51579 | 0.016103 |  | 0.9549 | 0.51579 | 0.1872 | -0.20838 | -0.47621 | -0.66948 | -0.9549 | -0.51579 | -0.1872 | 0.20838 | 0.47621 | 0.66948
| 1.5086 | 98.2217 |  |  | 96.4539 | 6.4795 | 0.1872 | 0.0042904 |  | 0.04031 | 0.016103 | 0.0042904 | -0.0030648 | -0.0037897 | -0.0021272 | -0.040296 | -0.016095 | -0.0042809 | 0.0030701 | 0.0037924 | 0.0021283
| 0.90922 | 102.1082 |  |  | 96.4732 | 6.4782 | -0.20838 | -0.0030648
| 0.50017 | 104.7529 |  |  | 96.8989 | 6.4497 | -0.47621 | -0.0037897
| 0.20048 | 106.6803 |  |  | 97.4231 | 6.415 | -0.66948 | -0.0021272 |  | 14
| 2.7033 | 309.4543 |  |  | 98.559 | -6.3411 | -0.9549 | -0.040296 | IT | 0.057821 | 0.059492 | 0.060473 | 0.061139 | 0.060978 | 0.060398 | -0.061061 | -0.061832 | -0.064433 | -0.064779 | -0.064438 | -0.063838
| 2.0108 | 305.0233 |  |  | 96.991 | -6.4436 | -0.51579 | -0.016095
| 1.5086 | 301.7743 |  |  | 96.4539 | -6.4795 | -0.1872 | -0.0042809
| 0.90922 | 297.8882 |  |  | 96.4732 | -6.4782 | 0.20838 | 0.0030701 |  |  | 17 |  |  |  |  | 18 |  |  | 19 |  | 20
| 0.50017 | 295.2436 |  |  | 96.8989 | -6.4497 | 0.47621 | 0.0037924 |  |  | 0.0046624 | 0.057502 | -2.328 |  | dx1 | 0.0096426 |  | X1 = | 1.2346 |  | 0.045771
| 0.20048 | 293.3162 |  |  | 97.4231 | -6.415 | 0.66948 | 0.0021283 |  |  | 0.057502 | 1.6031 | -52.5431 |  | dx2 | -0.00060903 |  | X2 = | 9.8164 |  | (IT * I)
[7 empty] | MATRIZ A |  |  |  | -2.328 | -52.5431 | 2056.8082 |  | dx3 | -0.033761 |  | X3 = | -0.033761
|  | zi (rad) |  | li (rad) | li (gon) | [6 empty] | [Q] = (AT * A)-1 |  |  |  | Q * AT * I
|  | 9 |  | 10 | 11 |  | 15 | [8 empty] | dX |  |  |  |  | 21
|  | 1.4222 |  | 0.00090825 | 0.057821 |  | 496.8602 | 3.751 | 0.65819 | [11 empty] | 4.7665 | 0.030343 | 0.0061537
|  | 1.4919 |  | 0.00093449 | 0.059492 |  | 3.751 | 3.8626 | 0.10292 | [11 empty] | (AT * I)T
|  | 1.5429 |  | 0.00094991 | 0.060473 |  | 0.65819 | 0.10292 | 0.0038604
|  | 1.6039 |  | 0.00096037 | 0.061139 |  |  | AT * A
|  | 1.6455 |  | 0.00095784 | 0.060978
|  | 1.6757 |  | 0.00094874 | 0.060398 | [15 empty] | 22 |  |  | 24 | 26
|  | 4.8609 |  | -0.00095915 | -0.061061 |  | 16 | [13 empty] | 0.045735
|  | 4.7913 |  | -0.00097125 | -0.061832 |  | 4.7665 | [13 empty] | (AT * I)T * dX |  |  | 1.9777e-06 | 0.00049721 | 0.00035158
|  | 4.7403 |  | -0.0010121 | -0.064433 |  | 0.030343
|  | 4.6792 |  | -0.0010175 | -0.064779 |  | 0.0061537 | [16 empty] | rri |  | DESVIACION
|  | 4.6377 |  | -0.0010122 | -0.064438 |  | AT * I | [13 empty] | 23 |  |  |  |  | TÍPICA
|  | 4.6074 |  | -0.0010028 | -0.063838 | [15 empty] | 3.3601e-05
[5 empty] | MATRIZ I | [15 empty] | 12 * (b)2
¡ojo! 2 fórmulas
|  |  |  | p/2 y | 12
|  |  |  | 3p/2 | -0.0016733 | gon
b = SUMA li/12

## Vert.2
Procedimiento DI-034
HOJA PARA LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS DE CALIBRACIÓN DE TEODOLITOS
ÁNGULOS VERTICALES (SERIE 2)
Valores a introducir en cada calibración
Valores a introducir tras calibración de la medida materializada de longitud
[5 empty] | m2 | ¡ojo! 2 fórmulas
| hi (m) | zi (I y II) (gon) | x1 (m) | x2 (m) | (hi-x1)^2+x2^2 | a1 | a2 | a3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 13
| 2.7033 | 90.5422 | 1.225 | 9.817 | 98.559 | 6.3411 | 0.9549 | 0.040311 | AT | 6.3411 | 6.4436 | 6.4795 | 6.4782 | 6.4497 | 6.415 | -6.3411 | -6.4436 | -6.4795 | -6.4782 | -6.4497 | -6.415
| 2.0108 | 94.9745 |  |  | 96.991 | 6.4436 | 0.51579 | 0.016102 |  | 0.9549 | 0.51579 | 0.1872 | -0.20838 | -0.47621 | -0.66948 | -0.9549 | -0.51579 | -0.1872 | 0.20838 | 0.47621 | 0.66948
| 1.5086 | 98.2222 |  |  | 96.4539 | 6.4795 | 0.1872 | 0.0042892 |  | 0.040311 | 0.016102 | 0.0042892 | -0.0030653 | -0.0037897 | -0.0021271 | -0.040295 | -0.016094 | -0.0042823 | 0.0030692 | 0.003792 | 0.0021282
| 0.90922 | 102.1085 |  |  | 96.4732 | 6.4782 | -0.20838 | -0.0030653
| 0.50017 | 104.7529 |  |  | 96.8989 | 6.4497 | -0.47621 | -0.0037897
| 0.20048 | 106.6801 |  |  | 97.4231 | 6.415 | -0.66948 | -0.0021271 |  | 14
| 2.7033 | 309.454 |  |  | 98.559 | -6.3411 | -0.9549 | -0.040295 | IT | 0.057521 | 0.059592 | 0.060993 | 0.061439 | 0.061018 | 0.060198 | -0.061321 | -0.062212 | -0.063853 | -0.064139 | -0.063918 | -0.063718
| 2.0108 | 305.0229 |  |  | 96.991 | -6.4436 | -0.51579 | -0.016094
| 1.5086 | 301.7749 |  |  | 96.4539 | -6.4795 | -0.1872 | -0.0042823
| 0.90922 | 297.8888 |  |  | 96.4732 | -6.4782 | 0.20838 | 0.0030692 |  |  | 17 |  |  |  |  | 18 |  |  | 19 |  | 20
| 0.50017 | 295.2442 |  |  | 96.8989 | -6.4497 | 0.47621 | 0.003792 |  |  | 0.0046623 | 0.0575 | -2.3279 |  | dx1 | 0.0096388 |  | X1 = | 1.2346 |  | 0.045669
| 0.20048 | 293.3163 |  |  | 97.4231 | -6.415 | 0.66948 | 0.0021282 |  |  | 0.0575 | 1.603 | -52.5414 |  | dx2 | -0.00024404 |  | X2 = | 9.8168 |  | (IT * I)
[7 empty] | MATRIZ A |  |  |  | -2.3279 | -52.5414 | 2056.7603 |  | dx3 | -0.040404 |  | X3 = | -0.040404
|  | zi (rad) |  | li (rad) | li (gon) | [6 empty] | [Q] = (AT * A)-1 |  |  |  | Q * AT * I
|  | 9 |  | 10 | 11 |  | 15 | [8 empty] | dX |  |  |  |  | 21
|  | 1.4222 |  | 0.00090354 | 0.057521 |  | 496.8602 | 3.751 | 0.65819 | [11 empty] | 4.7616 | 0.031054 | 0.0061631
|  | 1.4919 |  | 0.00093606 | 0.059592 |  | 3.751 | 3.8626 | 0.10292 | [12 empty] | (AT * I)T
|  | 1.5429 |  | 0.00095808 | 0.060993 |  | 0.65819 | 0.10292 | 0.0038603
|  | 1.6039 |  | 0.00096509 | 0.061439 |  |  | AT * A
|  | 1.6455 |  | 0.00095847 | 0.061018
|  | 1.6757 |  | 0.00094559 | 0.060198 | [15 empty] | 22 |  |  | 24 | 25
|  | 4.8609 |  | -0.00096323 | -0.061321 |  | 16 | [13 empty] | 0.04564
|  | 4.7913 |  | -0.00097722 | -0.062212 |  | 4.7616 | [13 empty] | (AT * I)T * dX |  |  | 1.1547e-06 | 0.00037992 | 0.00026865
|  | 4.7403 |  | -0.001003 | -0.063853 |  | 0.031054
|  | 4.6792 |  | -0.0010075 | -0.064139 |  | 0.0061631 | [16 empty] | rri |  | DESVIACION
|  | 4.6377 |  | -0.001004 | -0.063918 |  | AT * I | [13 empty] | 23 |  |  |  |  | TÍPICA
|  | 4.6074 |  | -0.0010009 | -0.063718 | [15 empty] | 2.8213e-05
[5 empty] | MATRIZ I | [15 empty] | 12 * (b)2
¡ojo! 2 fórmulas
|  |  |  | p/2 y | 12
|  |  |  | 3p/2 | -0.0015333 | gon
b = SUMA li/12

## Vert.3
Procedimiento DI-034
HOJA PARA LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS DE CALIBRACIÓN DE TEODOLITOS
ÁNGULOS VERTICALES (SERIE 3)
Valores a introducir en cada calibración
Valores a introducir tras calibración de la medida materializada de longitud
[5 empty] | m2 | ¡ojo! 2 fórmulas
| hi (m) | zi (I y II) (gon) | x1 (m) | x2 (m) | (hi-x1)^2+x2^2 | a1 | a2 | a3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 13
| 2.7033 | 90.5425 | 1.225 | 9.817 | 98.559 | 6.3411 | 0.9549 | 0.04031 | AT | 6.3411 | 6.4436 | 6.4795 | 6.4782 | 6.4497 | 6.415 | -6.3411 | -6.4436 | -6.4795 | -6.4782 | -6.4497 | -6.415
| 2.0108 | 94.9744 |  |  | 96.991 | 6.4436 | 0.51579 | 0.016103 |  | 0.9549 | 0.51579 | 0.1872 | -0.20838 | -0.47621 | -0.66948 | -0.9549 | -0.51579 | -0.1872 | 0.20838 | 0.47621 | 0.66948
| 1.5086 | 98.2217 |  |  | 96.4539 | 6.4795 | 0.1872 | 0.0042904 |  | 0.04031 | 0.016103 | 0.0042904 | -0.0030648 | -0.0037897 | -0.0021272 | -0.040296 | -0.016095 | -0.0042809 | 0.0030701 | 0.0037924 | 0.0021283
| 0.90922 | 102.1082 |  |  | 96.4732 | 6.4782 | -0.20838 | -0.0030648
| 0.50017 | 104.7529 |  |  | 96.8989 | 6.4497 | -0.47621 | -0.0037897
| 0.20048 | 106.6803 |  |  | 97.4231 | 6.415 | -0.66948 | -0.0021272 |  | 14
| 2.7033 | 309.4543 |  |  | 98.559 | -6.3411 | -0.9549 | -0.040296 | IT | 0.057821 | 0.059492 | 0.060473 | 0.061139 | 0.060978 | 0.060398 | -0.061061 | -0.061832 | -0.064433 | -0.064779 | -0.064438 | -0.063838
| 2.0108 | 305.0233 |  |  | 96.991 | -6.4436 | -0.51579 | -0.016095
| 1.5086 | 301.7743 |  |  | 96.4539 | -6.4795 | -0.1872 | -0.0042809
| 0.90922 | 297.8882 |  |  | 96.4732 | -6.4782 | 0.20838 | 0.0030701 |  |  | 17 |  |  |  |  | 18 |  |  | 19 |  | 20
| 0.50017 | 295.2436 |  |  | 96.8989 | -6.4497 | 0.47621 | 0.0037924 |  |  | 0.0046624 | 0.057502 | -2.328 |  | dx1 | 0.0096426 |  | X1 = | 1.2346 |  | 0.045771
| 0.20048 | 293.3162 |  |  | 97.4231 | -6.415 | 0.66948 | 0.0021283 |  |  | 0.057502 | 1.6031 | -52.5431 |  | dx2 | -0.00060903 |  | X2 = | 9.8164 |  | (IT * I)
[7 empty] | MATRIZ A |  |  |  | -2.328 | -52.5431 | 2056.8082 |  | dx3 | -0.033761 |  | X3 = | -0.033761
|  | zi (rad) |  | li (rad) | li (gon) | [6 empty] | [Q] = (AT * A)-1 |  |  |  | Q * AT * I
|  | 9 |  | 10 | 11 |  | 15 | [8 empty] | dX |  |  |  |  | 21
|  | 1.4222 |  | 0.00090825 | 0.057821 |  | 496.8602 | 3.751 | 0.65819 | [11 empty] | 4.7665 | 0.030343 | 0.0061537
|  | 1.4919 |  | 0.00093449 | 0.059492 |  | 3.751 | 3.8626 | 0.10292 | [12 empty] | (AT * I)T
|  | 1.5429 |  | 0.00094991 | 0.060473 |  | 0.65819 | 0.10292 | 0.0038604
|  | 1.6039 |  | 0.00096037 | 0.061139 |  |  | AT * A
|  | 1.6455 |  | 0.00095784 | 0.060978
|  | 1.6757 |  | 0.00094874 | 0.060398 | [15 empty] | 22 |  |  | 24 | 25
|  | 4.8609 |  | -0.00095915 | -0.061061 |  | 16 | [13 empty] | 0.045735
|  | 4.7913 |  | -0.00097125 | -0.061832 |  | 4.7665 | [13 empty] | (AT * I)T * dX |  |  | 1.9777e-06 | 0.00049721 | 0.00035158
|  | 4.7403 |  | -0.0010121 | -0.064433 |  | 0.030343
|  | 4.6792 |  | -0.0010175 | -0.064779 |  | 0.0061537 | [16 empty] | rri |  | DESVIACION
|  | 4.6377 |  | -0.0010122 | -0.064438 |  | AT * I | [13 empty] | 23 |  |  |  |  | TÍPICA
|  | 4.6074 |  | -0.0010028 | -0.063838 | [15 empty] | 3.3601e-05
[5 empty] | MATRIZ I | [15 empty] | 12 * (b)2
¡ojo! 2 fórmulas
|  |  |  | p/2 y | 12
|  |  |  | 3p/2 | -0.0016733 | gon
b = SUMA li/12

## Incertidumbres
Procedimiento DI-034
ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRE - CALIBRACIÓN DE TEODOLITOS
Valores a introducir en cada calibración
Calibración: |  | Empresa: |  | Marca:
|  | Aumentos | 30
|  | Resolución lectura (mgon) | 0.1
|  | Sensibilidad nivel (") | 20 | 6.1728 | Rellenar solo una de
|  | Error nivel electrónico (mgon) | 0.5 |  | las dos celdas en amarillo
|  | Compensador vertical (±)(mgon) | 0.1
| ÁNGULOS HORIZONTALES |  |  |  | ÁNGULOS VERTICALES
| Componentes incertidumbre |  |  |  | Componentes incertidumbre
|  | valor | ni |  |  | valor | ni
| REP. Horiz.1 | 0.22075 |  |  | REP. Vert.1 | 0.35158
| REP. Horiz.2 | 0.22179 |  |  | REP. Vert.2 | 0.26865
| REP. Horiz.3 | 0.20096 |  |  | REP. Vert.3 | 0.35158
| REP m=1 | 0.22075 | 9 |  | REP m=1 | 0.35158 | 8
| REP m=2 | 0.22127 | 18 |  | REP m=2 | 0.31287 | 16
| REP m=3 | 0.21471 | 27 |  | REP m=3 | 0.32629 | 24
| VERTICALIDAD 1 | 0.1485 | 100
| O VERTICALIDAD 2 | 0.036084 | 100 |  | COMPENSADOR VERTICAL (±) | 0.057735 | 100
| RESOLUCIÓN LECTURA | 0.028868 | 100 |  | RESOLUCIÓN LECTURA | 0.028868 | 100
| u (m=1) | 0.22553 | 9 |  | u (m=1) | 0.25685 | 9
| u (m=2) | 0.22604 | 19 |  | u (m=2) | 0.23046 | 18
| u (m=3) | 0.21963 | 29 |  | u (m=3) | 0.23958 | 27
| t (m=1) | 2.2622 | p = | 95% | t (m=1) | 2.2622
| t (m=2) | 2.093 |  |  | t (m=2) | 2.1009
| t (m=3) | 2.0452 |  |  | t (m=3) | 2.0518
| U (m=1) | 0.51018 | mgon |  | U (m=1) | 0.58103 | mgon
| U (m=2) | 0.47311 | mgon |  | U (m=2) | 0.48418 | mgon
| U (m=3) | 0.44919 | mgon |  | U (m=3) | 0.49157 | mgon